广西中医药大学附属瑞康医院田阳院区
百色市田阳区中医医院关节镜手术系统采购项目需求
	一、关节镜射频刨削系统

	序号
	产品名称
	数量
	单价（元）
	预算金额

（元）
	项目要求及技术需求

	1
	关节镜射频消融系统
	1
	
	
	1.主机控制台具有功能≥2种，即射频消融和刨削两种功能；

2.通过控制台或脚踏开关，可以控制射频消融电极及刨削手机两种功能,控制方式≥2种,即控制台和脚踏,并可控制射频消融电极及刨削手机；

3.控制台及脚踏均设有快速切换按钮，可实现射频消功能及刨削功能的之间的快速互换；

4.具有用户偏好设置功能，可通过专用界面进行自定义设置。可设置功能 ≥ 9 种。包括：射频切割功率，凝血功率、刨削最大最小转速，往复转转速率、射频电极手柄/刨削手机/脚踏开关的按钮功能分配，刨削启动触发功能模式选择；

5控制台具备USB接口，实现用户个性化设置信息的导入；

6.主机可存储多个用户偏好设置，可以医生姓名保存自定义设置，实现快速检索选定设置；

7.具有液晶显示屏，屏幕尺寸≥ 5.4 英寸；

8.液晶显示屏具有背光照明，亮度可调，对比度可调；

9.液晶屏幕显示显示参数信息 ≥11种，包括：射频刨削功能提示，刀头种类，脚踏连接提示，射频切割凝血功能提示，射频切割功率档位，凝血功率档位，连接射频电极名称，连接刨削刀头名称，刨削正转反转往复转功能提示，刨削转速显示，刨削手机按键触发启动模式；

10.可实时显示所接纳刨削刀头，射频电极名称及工作状态，功率，转速等信息；

11.主机具备声音提示功能，声音音提示信号 ≥ 8种，包括射频消融提示，刨削手机提示，系统自检，周边设备连接提示，射频电极连接提示，刨削刀头连接提示，射频切割模式提示，射频凝血模式提示，系统报错；

12.具有射频消融电极自动识别功能；

13.射频输出最大功率≥400瓦，功率强劲；

14.射频消融切割功率多档可调，调节档位 ≥ 11 极，提供不同切割效果；

15.射频消融凝血功率多档可调，调节档位 ≥3极，提供不同凝血效果；

16.刨削功能，具备3种运转控制模式：包括：无级变速，非无级变速，One Touch；

17.可以兼容刨削手机种类 ≥ 4种。

	2
	关节镜刨削手柄
	1
	
	
	1.带有射频识别技术RFID（Radio Frequency Identification），自动识别各种刨刀及磨头型号，并自动激活与之最匹配的运转模式；；

2.单向转最高速≥12,000 rpm，多档可调；往复转，最高转速≥3000 cpm，多档可调

3.按键式刀头释放，刀头拆装简单，无需工具；

4.4种刨削手机可选，包括带手控手机，无手控手机，180度手控反向手机，小关节刨削手机；

5.手控按键具有不同颜色及数字标识；

6.具有向前，向后，往复转功能具有顺时针,逆时针,往复转功能。

7.具备可360°旋转带角度的吸引接头，吸引力强，避免管路缠绕现象；

8.马达类型：无碳刷，无霍尔元件；

9.无需水冷；

10.手机按键依用户需要进行可编程，编程功能≥8种：包括启动停止，冲水，正转，反转，往复转，高速低速切换，转速增加，转速减少，摇窗功能等；

11.具备自动扭力反馈系统；

12.3种转速控制模式：无级变速功能、不无级变速功能、单触控制；

13.可高温高压消毒；

14.刨削手柄自动识别插入的刀头；

15.刨削手机不含线缆重量小于280g；

16.吸引控制调节功能；

17.具备刨削刀头摇窗功能Jog，可精确控制刀头的开口位置。

	二、关节镜

	序号
	产品名称
	数量
	单价（元）
	预算金额

（元）
	规格需求

	1
	关节镜
	1
	
	
	直径4mm，长度155mm，30°

	3
	双阀镜鞘
	1
	
	
	直径6mm长度155mm

	4
	镜鞘针
	1
	
	
	直径4mm，长度165mm

	三、关节镜基础器械

	序号
	产品名称
	数量
	单价（元）
	预算金额

（元）
	规格需求

	1
	探针，
	1
	
	
	直径2mm,长度120mm

	2
	半月板蓝钳（直)
	1
	
	
	直径3.2mm,长度120mm

	3
	半月板蓝钳（左弯）
	1
	
	
	直径3.2mm,长度120mm

	4
	半月板蓝钳（右弯）
	1
	
	
	直径3.2mm,长度120mm

	5
	半月板蓝钳（左切90°）
	1
	
	
	直径3.4mm,长度120mm

	6
	游离抓钳
	1
	
	
	直径4mm,长度120mm

	
	总价
	
	
	
	

	四、商务要求

	序号
	商务条款
	商务要求

	1
	质保期/有效期
	质保期不少于2年，自设备验收合格之日起计算。按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期内免费维修、更换配件。若在使用的前3个月内，出现非人为操作失误的重大故障，应予以免费换货。保修期满前1个月内中标人应负责一次免费全面检查;质保期满后，以优惠价格提供维修和备件更换,且免除一切手续费。质保期满后，终身维护。

	2
	报价要求
	报价包含成交人完成本项目服务所有内容，采购价格包含成本、运输、包装、安装、伴随服务、税费及其他一切附加费用

	3
	技术服务要求
	免费送货上门,免费由技术人员现场安装、调试，并免费培训技术操作人员。安装、调试和培训所需的工具、器材以及系统集成费、差旅费、运费和相关税费，均由成交供应商自理:各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；提供全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项。生产厂家在中国大陆境内设有可受理售后服务事务的全国统一的免费服务专线电话，如800 服务电话等。

	4
	交货时间及地点
	交货时间:自签订合同之日起30 日历日内，安装调试完毕并交付使用。

交货地点:用户指定地点。

	5
	付款方式
	交货安装调试完毕并验收合格之日起三个月内甲方以转账的方式支付乙方30%货款；十二个月内甲方以转账的方式支付乙方70%货款，付款前乙方需开具发票给甲方

	6
	售后服务保障或维修响应时间要求
	出现故障4小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题应在48小时内解决,重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。经维修后仍不能正常使用的提供备用机。定期回访以及对设备维护。（一年或者两年来现场维护保养检测）

	7
	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起25个自然日内（最迟不能超过25个自然日）

	…
	
	




